## Error e Incer Q1
[5 empty] | ERROR E INCERTIDUMBRE Q1 | [5 empty] | CODIGO : LCM-FOR-057
FECHA : 2016 ABRIL 30
PAGINA : 1 de 1
5
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN
Descripción del Instrumento
|  | Marca |  |  | Q1 |  |  | Q3/Q1 | Div. Escala | Tipo |  | Modelo | Serie |  | Diámetro
|  | AQUAFORJAS |  |  | 35 |  |  | C | 0.02 | Volumetrico |  | JSM 25 | 1225HFC00667 |  | 25 mm
Q1
|  | Numero de Pruebas | [5 empty] | Recipiente Volumétrico |  | 5
|  | 3 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 0
|  | Datos de Calibración |  | Lect. Final |  |  |  | 3 | 3 | 3
|  |  |  | Lect. Inicial |  |  |  | 3 | 3 | 3
|  |  |  | Vol. R.V.M. |  |  |  | 5.004 | 5.01 | 5.004
|  |  |  | Tiempo |  |  |  | 1177 | 1174 | 1187
|  |  |  | Temp. Agua Inicial |  |  |  | 26.1 | 26.26 | 26.35
|  |  |  | Temp. Agua Final |  |  |  | 26.1 | 26.26 | 26.35
|  |  |  | Temp. Agua R.V.M. |  |  |  | 24.68 | 24.72 | 24.7
|  |  |  | Presión Maxima |  |  |  | 89.6 | 89 | 88.1
|  |  |  | Presión Minima |  |  |  | 84.4 | 83.8 | 82.9
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN PROMEDIO Q1
|  |  | Vol. Indicado |  |  | Vol. R.V.M. |  | Tiempo | Caudal | % de Error |  | ± U k=2 % | Error Absoluto |  | ± U k=2
|  |  | 0 |  |  | 5.0022 |  | 1179.3333 | 15.2694 | -100 |  | 0.33 | 5.0022 |  | 0.0032643
|  |  |  | 0 |  |  | 5.0022 |  |  | -100
Q1
|  |  | Volumen Indicado en el cuello R.V.M. |  |  |  | Vis | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
|  |  | Correcciòn por resoluciòn de la Escala |  |  |  | ᵟVip | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Coeficiente de expanciòn termica recipiente patron |  |  |  | αs | 5.1e-05 | 5.1e-05 | 5.1e-05 |  |  |  |  | 5.1e-05
|  |  | Temperatura medida en el tanque |  |  |  | ts | 24.68 | 24.72 | 24.7 |  |  |  |  | 24.7
|  |  | Coeficiente Expanciòn Volumetrica del Agua |  |  |  | αw | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 |  |  |  |  | 0.00015
|  |  | Temperatura medida en la Linea de Medidores |  |  |  | tx | 26.1 | 26.26 | 26.35 |  |  |  |  | 26.2367
|  |  | Factor de Compresibilidad del agua |  |  |  | kw | 4.6e-07 | 4.6e-07 | 4.6e-07 |  |  |  |  | 4.6e-07
|  |  | Presiòn a la entrada de la linea |  |  |  | Px | 87 | 86.4 | 85.5 |  |  |  |  | 86.3
|  |  | Presiòn a aire libre |  |  |  | Ps | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Volumen suminstrado Patron |  |  |  | Vx | 5.0021 | 5.0022 | 5.0022 |  |  |  |  | 5.0025
|  |  | Volumen indicado Medidor |  |  |  | ∆Vix | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Correcciòn por escala |  |  |  | ᵟVix1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Correcciòn por escala |  |  |  | ᵟVix2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Error promedio |  |  |  | ex | -1 | -1 | -1 |  |  |  |  | -1
|  |  | Correcciòn por repetibilidad |  |  |  | ᵟEx | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Erorr promedio |  |  |  | ExR | -1 | -1 | -1 |  |  |  |  | -1
|  |  | Erorr promedio % |  |  |  |  | -1 | -1 | -1 |  |  |  |  | -1
Volver Arriba ►
Q1
|  |  | Fuente de Incertidumbre |  |  |  |  | Incertidumbre Estandar | Grados de Libertad | Normalización |  | Coeficientes de Sensibilidad |  | Contribuciòn a la incertidumbre ui(y)
Vis= Volumen indicado en la escala de cuello del R.V.M. recogida al final de la medición
|  |  | Incertidumbre reportada en el certificado. |  |  |  | V'is | 0.00065 | ∞ | Factor de Cobertura |  | 1 |  | 0.00065
|  |  | Deriva Volumen Indicado en el cuello R.V.M. |  |  |  | DVe | 0.00028868 | ∞ | Rectangular |  | 1 |  | 0.00028868
[12 empty] | µcVs |  | 0.00071122
ts= Temperatura del agua en el R.V.M.
|  |  | Incertidumbre reportada en el certificado. |  |  |  | t's | 0.0355 | ∞ | Factor de Cobertura |  | 1 |  | 0.0355
|  |  | Res. Instrumento de medición de Temperatur R.V.M. |  |  |  | Rts | 0.0028868 | ∞ | Rectangular |  | 1 |  | 0.0028868
|  |  | Deriva Inst. de medición de Temperatur R.V.M. |  |  |  | Dts | 0.3568 | ∞ | Rectangular |  | 1 |  | 0.3568
|  |  | Temperatura medida en el R.V.M. Tmax-Tmin |  |  |  | Δts | 0.14434 | ∞ | Rectangular |  | 1 |  | 0.14434
[12 empty] | µcts |  | 0.38654
tx= Temperatura del agua a la entrada del primer medidor
|  |  | Incertidumbre reportada en el certificado. |  |  |  | t'x | 0.115 | ∞ | Factor de Cobertura |  | 1 |  | 0.115
|  |  | Res. Instrumento de medición Linea de Medidores. |  |  |  | Rtx | 0.0028868 | ∞ | Rectangular |  | 1 |  | 0.0028868
|  |  | Deriva Tem. Linea de Medidores |  |  |  | Dtx | 0.064375 | ∞ | Rectangular |  | 1 |  | 0.064375
|  |  | Temperatura Linea de Medidores Tmax-Tmin |  |  |  | Δtx | 0.060622 | ∞ | Rectangular |  | 1 |  | 0.060622
[12 empty] | µctx |  | 0.14509
Px= Presión del agua suministrada a la entrada del primer medidor
|  |  | Incertidumbre reportada en el certificado. |  |  |  | P'x | 0.9697 | ∞ | Factor de Cobertura |  | 1 |  | 0.9697
|  |  | Res. Inst. de med. de Presiòn a la entra de la linea |  |  |  | RPx | 0.028868 | ∞ | Rectangular |  | 1 |  | 0.028868
|  |  | Deriva Presión a la entrada de la linea |  |  |  | DPx | 0.11547 | ∞ | Rectangular |  | 1 |  | 0.11547
|  |  | Presiòn a la entrada de la linea Pmax-Pmin |  |  |  | ΔPx | -36.1421 | ∞ | Rectangular |  | 1 |  | -36.1421
[12 empty] | µcPx |  | 36.1553
Vx=Volumen que pasa por el medidor durante la medición.
|  |  | Volumen Indicado en el cuello R.V.M. |  |  |  | Vx | 0.00071122 | ∞ | Factor de Cobertura |  | 1.0004 |  | 0.00071153
|  |  | Correcciòn por resoluciòn de la Escala |  |  |  | ᵟVis | 0 | ∞ | Rectangular |  | 1.0004 |  | 0
|  |  | Coeficiente de expanciòn termica recipiente patron |  |  |  | αs | 2.8868e-07 | ∞ | Rectangular |  | 23.5045 |  | 6.7852e-06
|  |  | Temperatura medida en el R.V.M. |  |  |  | ts | 0.38654 | ∞ | Factor de Cobertura |  | -0.0004951 |  | -0.00019137
|  |  | Coeficiente Expanciòn Volumetrica del Agua |  |  |  | αw | 2.8868e-05 | ∞ | Rectangular |  | 7.6849 |  | 0.00022184
|  |  | Temperatura medida en la Linea de Medidores |  |  |  | tx | 0.14509 | ∞ | Factor de Cobertura |  | 0.00075015 |  | 0.00010884
|  |  | Factor de Compresibilidad del agua |  |  |  | kw | 2.8868e-09 | ∞ | Rectangular |  | -431.7029 |  | -1.2462e-06
|  |  | Presión a la entrada de la linea |  |  |  | Px | 36.1553 | ∞ | Factor de Cobertura |  | -2.3011e-06 |  | -8.3196e-05
|  |  | Presiòn a aire libre |  |  |  | Ps | 0 | ∞ | Rectangular |  | 0 |  | 0
[12 empty] | µcVx |  | 0.00078162
ex= error relativo de medición
|  |  | Correcciòn por escala |  |  |  | ᵟVix1 | 0.0057735 | ∞ | Rectangular |  | 0.1999 |  | 0.0011541
|  |  | Correcciòn por escala |  |  |  | ᵟVix2 | 0.0057735 | ∞ | Rectangular |  | -0.1999 |  | -0.0011541
|  |  | Incertidumbre Volumen Indicado en el cuello R.V.M. |  |  |  | µCVx | 0.00078162 | ∞ | Rectangular |  | 0 |  | 0
[12 empty] | µcex |  | 0.0016322
exav= Repetibilidad de las mediciones
|  |  | Error promedio |  |  |  | ex | 0 | 2 | Normal |  | 1 |  | 0
|  |  | Correcciòn por repetibilidad |  |  |  | ᵟEx | 0.0016322 | ∞ | Normal |  | 1 |  | 0.0016322
[12 empty] | µcexav |  | 0.0016322
[9 empty] | 2 | 0.0032643 |  |  | 0.0032643
0.0032643
Volver Arriba ►
1
2
3
4
5
6
|  |  | Vol. Indicado |  |  | Vol. R.V.M. |  | Tiempo | Caudal | % de Error |  | ± U k=2 % | Error Absoluto |  | ± U k=2
|  |  | 0 |  |  | 5.0022 |  | 1179.3333 | 15.2694 | -100 |  | 0.33 | 5.0022 |  | 0.0032643
[8 empty] | % de Error | Error Absoluto | ± U k=2 |  | ± U k=2 | ± U k=2 |  | ± U k=2
[8 empty] | -100 | 5.0022 | 0.33 |  | 0.33 | 0.0032643 |  | 0.0032643
ELABORO | [6 empty] | REVISO |  |  | APROBO |  |  |  |  | VERSION
LUIS HERNAN DURAN GARCIA | [6 empty] | EDGAR FERNANDO LOZANO CALDERON |  |  | CARLOS ARIEL DUQUE BAENA |  |  |  |  | 1
COORDINADOR LABORATORIO DE MEDIDORES | [6 empty] | DIRECTOR PLANEACION Y CALIDAD |  |  | GERENTE

## Constantes y Trazabilidad
|  | CONSTANTES Y TRAZABILIDAD |  |  |  |  | CODIGO : LCM-FOR-061
FECHA : 2016 ABRIL 30
PAGINA : 1 de 1
Correciones R.V.M. Q1
| Recipiente Volumetrico Metalico |  | 5 |  | Numero de Calibraciones | Dos o mas
| Volumen al Trazo | Error Vol. Trazo | ± U Volumen |  | Div. Escala | Div. Escala |  | ± U Div. Escala
| 5 | 0 | 0.0013 |  | 0.002 | 0 |  | 0
| K | Tref | Deriva |  | 0.001 | Error Año anterior |  | Error Año Actual
| 2 | 20 |  |  |  | 0.002 |  | 0.001
Correciones R.V.M. Q2
| Recipiente Volumetrico Metalico |  | 10 |  | Numero de Calibraciones | Dos o mas
| Volumen al Trazo | Corección Vol. Trazo | ± U Volumen |  | Div. Escala | Div. Escala |  | ± U Div. Escala
| 10 | 0 | 0.027 |  | 0.01 | 0 |  | 0
| K | Tref | Deriva |  | 0.007 | Error Año anterior |  | Error Año Actual
| 2 | 20 |  |  |  | 0.007 |  | 0
Correciones R.V.M. Q3
| Recipiente Volumetrico Metalico |  | 50 |  | Numero de Calibraciones | Dos o mas
| Volumen al Trazo | Corección Vol. Trazo | ± U Volumen |  | Div. Escala | Div. Escala |  | ± U Div. Escala
| 50 | 0 | 0.011 |  | 0.05 | 0 |  | 0
| K | Tref | Deriva |  | 0.032 | Error Año anterior |  | Error Año Actual
| 2 | 20 |  |  |  | 0.033 |  | 0.001
Equipo de Medición ts – RVM
| Numero de Calibraciones |  |  |  |  | Dos o mas
| Incertidumbre equipo |  |  |  |  | 0.071
| Resolución equipo |  |  |  |  | 0.005
| K |  | Deriva |  | 1.236 | Error Año anterior |  | Error Año Actual
| 2 |  |  |  |  | 3.078 |  | 1.842
| Variación de Temperatura Durante las Pruebas Q1 |  |  |  | MAX | MIN |  | Δ
[5 empty] | 21.52 | 21.02 |  | 0.5
| Variación de Temperatura Durante las Pruebas Q2 |  |  |  | MAX | MIN |  | Δ
[5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Variación de Temperatura Durante las Pruebas Q3 |  |  |  | MAX | MIN |  | Δ
[5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
Equipo de Medición tx
| Numero de Calibraciones |  |  |  |  | Dos o mas
| Incertidumbre equipo |  |  |  |  | 0.23
| Resolución equipo |  |  |  |  | 0.005
| K |  | Deriva |  | 0.223 | Error Año anterior |  | Error Año Actual
| 2 |  |  |  |  | -1.193 |  | -0.97
| Variación de Temperatura Durante las Pruebas Q1 |  |  |  | MAX | MIN |  | Δ
[5 empty] | 23.77 | 23.56 |  | 0.21
| Variación de Temperatura Durante las Pruebas Q2 |  |  |  | MAX | MIN |  | Δ
[5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Variación de Temperatura Durante las Pruebas Q3 |  |  |  | MAX | MIN |  | Δ
[5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
Equipo de Medición Px
| Numero de Calibraciones |  |  |  |  | Dos o mas
| Incertidumbre equipo |  |  |  |  | 1.6
| Resolución equipo |  |  |  |  | 0.05
| K |  | Deriva |  | 0.4 | Error Año anterior |  | Error Año Actual
| 1.65 |  |  |  |  | -0.6 |  | -0.2
| Variación de Presión Durante las Pruebas Q1 |  |  |  | MAX | MIN |  | Δ
[5 empty] | 89.6 | 214.8 |  | -125.2
| Variación de Presión Durante las Pruebas Q2 |  |  |  | MAX | MIN |  | Δ
[5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Variación de Presión Durante las Pruebas Q3 |  |  |  | MAX | MIN |  | Δ
[5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
Constantes
| Incertidumbre de αs |  |  |  |  | 5e-07
| Incertidumbre de αw |  |  |  |  | 5e-05
| Incertidumbre de kw |  |  |  |  | 5e-09
CMC
| 5 |  |  |  |  | 0.33
| 10 |  |  |  |  | 0.17
| 20 |  |  |  |  | 0
| 50 |  |  |  |  | 0.05
| 100 |  |  |  |  | 0.043
ELABORO |  | REVISO |  | APROBO |  |  |  |  | VERSION
LUIS HERNAN DURAN GARCIA |  | EDGAR FERNANDO LOZANO CALDERON |  | CARLOS ARIEL DUQUE BAENA |  |  |  |  | 1
COORDINADOR LABORATORIO DE MEDIDORES |  | DIRECTOR PLANEACION Y CALIDAD |  | GERENTE